附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品销售法人授权书、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

4、报价公司的产品报价单需要有联系人、联系方式，所有提供的资料要密封在密封文件袋里面，密封文件袋要注明投递的产品名称、联系人、联系方式。

附件 2：空氧混合器技术性能参数

产品性能特点：

1.专用于头罩供氧、鼻导管吸氧，暖箱，新生儿T-组合复苏器、体外循环机。

2.氧浓度21%~100%连续可调。

3.氧浓度、流量分开调节，互不影响。

广泛应用于：

复苏囊用氧，头罩、面罩用氧，鼻导管、套管吸氧，暖箱供氧，NCPAP，ECMO，体外循环等。

▲气源故障报警：

供气压力差报警：供气气源压力差>0.1MPa,声觉报警

声觉报警至少60s，噪音至少57dB（A）

供气气压恢复正常时，报警自动停止。

氧浓度调节范围：21%~100%

流量调节范围：0LPM~1.0LPM & 0LPM~10LPM

氧气和空气压力：0.3MPa~0.4MPa

尺寸：12*12*17（cm）

配置清单:

| 序号 | 产品名称及说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 空氧混合器 | 1台 |
| 02 | 空气压缩机 | 1台 |
| 03 | 氧气进气管 | 1条 |
| 04 | 空气进气管 | 1条 |
| 05 | 固定夹 | 1个 |
| 06 | 湿化杯 | 1套 |
| 07 | 小儿吸氧管 | 1条 |
| 08 | 硅胶管 | 2米 |
| 09 | 使用说明书、保修卡、合格证、装箱单 | 各1份 |