附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品销售法人授权书、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

4、报价公司的产品报价单需要有联系人、联系方式，所有提供的资料要密封在密封文件袋里面，密封文件袋要注明投递的产品名称、联系人、联系方式。

便携式彩色多普勒超声系统技术参数

- 产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

- 系统技术规格及概述：

  - ≥15寸高清晰、医用专业彩色显示屏

  - 探头接口≥3个

  - 数字波束增强器

  - 多倍波束合成

  - 二维灰阶模式

  - 组织谐波成像模式

  - 组织特异性成像

  - 空间复合成像

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 回波增强技术

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 具备解剖M型模式 ，M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 超宽动态血流技术

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 可支持组织多普勒成像，支持四种模式组织多普勒，TDI、TVI、TDI-PW、TDI-M

  - ▲具备低机械指数造影模式，并支持微血管造影成像;支持浅表、血管、腹部造影。

  - ▲具备造影定量分析软件

  - ▲具备实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，扫描速度提示，宽景最大扫描长度≥90CM

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像，可支持凸阵、线阵探头可用

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

  - ▲智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

  - 一键实现全屏放大

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 二维和彩色多谱勒双幅显示

  - 支持穿刺针增强技术，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

  - ▲支持超声教学软件

  - ▲支持自动工作流协议，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作

  - 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

- 测量和分析:

  - 常规测量

  - 距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

  - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

  - 全科测量包，自动生成报告

  - 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

  - 妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

  - 自动产科测量（支持双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围）

  - 心脏功能专用测量及分析

  - ▲自动左心室收缩功能自动测量

  - ▲可支持血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具有专业的评估报告和历史回顾分析功能

  - 支持用户自定义测量项目以及公式编辑

- 电影回放及原始数据处理

  - 所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

  - 支持保存后的图像对比分析（动态、静态）

  - 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

  - 支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

  - ▲支持一键多功能输出，支持同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。

- 检查存储和管理

- 检查存储

  - ≥240G硬盘 ，为固态硬盘，速度快，低功耗

  - ▲内置超声工作站

  - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 技术参数及要求

- 系统通用功能

  - ▲整机重量≤6KG（含电池）

  - 支持用户自定义按键数量≥4个

  - 二维灰阶模式

    - 数字化声束形成器

    - 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

    - 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

    - 扫描线：每帧线密度≥512超声线

    - 发射声束聚焦：发射≥8段

    - 探头扫描频率：

    - 凸阵探头：  超声频率	 1.3- 5.7 MHz

    - 相控阵探头：超声频率  1.5- 4.5MHz

    - 线阵探头：  超声频率	 4.0-12.0MHz

    - 腔内探头： 超声频率  3.0-12.0 MHz

    - 最大显示深度:≥38cm

    - TGC: ≥8段

    - LGC: ≥4段

    - 二维灰阶：≥256

    - 动态范围: 30-190db（可视可调）

    - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

    - 伪彩图谱: ≥8种

    - 体位标记：≥120种，可以自定义注释

    - 扫描帧率：诊断深度18cm，相控阵探头全视野时≥61帧／秒

  - 彩色多普勒成像

    - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

    - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

    - 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

    - 支持B/C 同宽

  - 频谱多普勒模式

    - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

    - 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

    - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

    - 最大速度: ≥9.0m/s（连续多普勒速度: ≥33m/s）

    - 最小速度: ≤1.1 mm /s（非噪声信号）

    - 取样容积: 0.5-20mm

    - 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

    - 零位移动：≥8 级

    - 快速角度校正

    - 支持频谱自动测量

    - 可支持组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式）

- 七、 配置清单:

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机系统 | 1套 |
| 2 | 凸阵探头 | 1把 |
| 3 | 线阵探头 | 1把 |
| 4 | 相控阵探头 | 1把 |
| 5 | 腔内探头 | 1把 |
| 6 | 专业台车 | 1台 |
| 7 | - 超声工作站（电脑、打印机、高清卡） | 1套 |