附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品销售法人授权书、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

4、报价公司的产品报价单需要有联系人、联系方式，所有提供的资料要密封在密封文件袋里面，密封文件袋要注明投递的产品名称、联系人、联系方式。

附件 2：空气压缩机技术参数及配置清单

一、技术参数要求：

- 可配套科室的呼吸机使用

- 具有电源指示灯

- ▲具有指示空压机累计工作时间的计时器

- 电击防护类型：I类

- 工作模式：连续工作

- ▲重量：≤40Kg

- ▲工作噪音：≤60dB(A)

- 输入电压/频率：220-240V/50HZ

- 输入电流：3A（220V）

- 出口空气压力：300～400kPa

- ▲持续流速：在输出压力为300kPa时，流速≥8L/min

- 峰值流速：一个大气压下，＞100L/min流量的时间不小于0.8S

- ▲过滤精度：≤0.5微米

- 工作温度：5℃～40℃

- 工作大气压力：50kPa～106kPa

- 储存温度：-20℃～60℃

- 储存相对温度：10%～95%，非冷凝

- 储存大气压力：50kPa～106kPa

二、配置要求/台

- 1.空压机         1台

- 2.电源线         1条