附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品销售法人授权书、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

4、报价公司的产品报价单需要有联系人、联系方式，所有提供的资料要密封在密封文件袋里面，密封文件袋要注明投递的产品名称、联系人、联系方式。

附件 2：婴儿辐射保暖台技术参数及配置清单

一、技术参数要求：

- 具有预热，手控、肤温等多种模式控制。

- 肤温模式下具有“模拟患儿肤温探头脱落”保护机制，功率自动下降到30%-40%，防止新生儿过热。

- 手控模式安全机制“每5分钟后发出提示，如果加热功率大于 50%，将自动将功率自动降至50%以下，以防止新生儿过热”。

- 三级声光提示警报系统，符合YY0709-2009国家医用电气设备报警系统标准。

- 辐射头水平角度:0°、90°双向可调。

- 具有 APGAR 评分计时功能。工作温度：5℃～40℃

- 工作大气压力：50kPa～106kPa

- 储存温度：-20℃～60℃

- 储存相对温度：10%～95%，非冷凝

- 储存大气压力：50kPa～106kPa

二、配置要求/台

- 婴儿辐射保暖台  2台

- 电源线          2条